ZJY-601型振动测试系统

使用说明

一、装置简介

ZJY-601型振动测试系统是一套集成化的振动测试试验系统，主要由三部分组成：1、ZJY-601T型振动教学实验台；2、ZJY-601A型振动教学试验放大仪性能及各种传感器；3、INV303/306系列信号采集处理分析仪和DASP大容量数据采集与信号处理分析软件。ZJY-601T型振动教学实验台主要由弹性体系统、激振系统、隔振系统、阻尼和动力吸振器组成。ZJY-601A型振动教学试验仪由双通多功能振动测试仪、扫频信号发生器和功率放大器组成，可连接压电式加速度传感器、磁电式速度传感器或电涡流传感器。INV303/306系列信号采集处理分析仪可以与ZJY-601型振动教学实验系统配套使用，体积小，重量轻，便于携带可完成振动与振动控制方面的三十多个教学实验。

实验装置的组成，如图所示：


[image: image1.wmf] 


二、操作步骤

1， 估计需要测量的振动类型和振级，判别周期性振动，随即振动还是冲击型或瞬变型振动。

2， 仔细确定安装测振传感器的位置，选定能代表被测对象特征的安装位置，并考虑是否会产生传感器附加质量荷载的影响。

3， 根据研究需要，确定测量参数和记录分析方式

4， 考虑环境条件，如电磁场，温度，湿度和声场等各种因素，选择合适的振动换能器的类型和传感器种类。

5， 选择仪器的可测频率范围，注意频率的上限和下限。对传感器，放大器和记录装置的频率特性和相位特性进行认真的考虑和选择。

6， 考虑需测振级和仪器的动态范围，即可测量程的上限和下限，了解仪器的最低可测振动量级。注意在可测频率范围内的量程是常数还是变数，（因为有的仪器量程随频率增大而增大，有的仪器量程随频率增加而减少）。注意避免使仪器在测试过程中过载和饱和。

7， 标定和检验，包括传感器，放大器和记录装置全套测试系统的特定标定，定出标定值。

8， 画出测量系统的工作方程图，以及仪器连接草图，标出所用仪器的型号和序号，以便于测试系统的安装和查校。

9， 在选定了振级，频率范围，解决了绝缘及接地回路等问题后，要确定测振传感器最合理的安装方法，以及安装固定件的结构及估计可能出现的寄生振动。

10， 在被测构件上做好测试前的准备，把测振仪器配套连线，传感器安装固定，并记下各个仪器控制旋钮的位置。

11， 试环境条件做详细记录，以便供数据处理时参考，并可以查对一些因素。

12， 在测试过程中应经常检查测振系统的“背景噪声”（即“基底噪声”）。把测振传感器装在一个非振动体上，并测量这个装置的“视在”振级，在数据分析处理时，可去掉这部分误差因素。在实际振动测量中，为了获得适当的精度，“视在”振动最少应少于所测振动的1/3。也就是说测量系统的基底噪声至少应低于所测振级10分贝。

_1132124138.doc
[image: image1.png]






