PLG—100c高频疲劳实验机操作规程
该机是通用的电磁激励共振型疲劳实验机，可以对金属材料进行80~250赫兹以下的拉压疲劳实验。既可以做不对称试验也可以做对称疲劳试验。还可以做三点弯曲、四点弯曲、板材、紧凑拉伸等试验。为保证设备正常使用，特制定操作规程如下：

1 接通电源，包括计算机电源及主机电源，预热30分钟。

2 打开计算机控制系统，按实验需要进行设定：

2.1交变负荷，工作方式（基本或多段）；

2.2平均负荷，工作方式（基本或多段）；

2.3振动次数，（若不进行设定，即为“0”这表示振动为无限次）；

2.4 应进行调零以免有误差。
2.5平均负荷为”0”时，是保护式样；交变负荷是“2KN ”是保护试样，但不能为零，否则不振；

2.6箭头指向“交变负荷”，双击鼠标左键，在“启动给定”项中，“10/400”最好不要设定，因为若设定太大，择优冲击，若为零则不起振；此值小，可平稳启振。在”积分系数”项中，4/400是标准值，最好不要设定，因为若设定太大，则稳定性或精度不好。

2.7“积分振幅”项，对于大试样选择“50”，对于小试样选择“30”，加载较平稳。若设定太大则加载快，但冲击大。

2.8箭头指向“平均负荷”，双击鼠标左键，“比例系数”项一般选择“10”，太大有冲击，“收敛补偿区间”收敛到静给定与静实际值的差值应小于收敛区间，目的是节能和保护机器。因此，当该值若大于保护区间就应调节。调节时要注意，收敛次数太大，时间就较长但稳定；反之，有误差。收敛区间的赋值越小，控制精度越高，但稳定性差。补偿区间略大于收敛区间较好。

2.9试样保护设置,   对于交变负荷，其保护前提是进入稳态，交变平均，谐振频率稳定时，可以保护。对于脆性材料，频率应小一些（﹤8）。下限保护是断裂保护，上限保护是用于控制。

2.10 包络线波动度：动0.113%，静0 .067%。

3  试样装夹方法：

 *用上、下夹头螺母套在试样上；

 *将试样两端旋上压盖，试样端部露出2~3毫米；

 *将夹头块放入下夹头内，使试样下端面与垫块接触，旋上下夹头螺母；将夹头垫放入上夹头内，降下上夹头，当试样上端面与垫块距离约1毫米时，旋上上夹头螺母。

 *对试样旋上一定压载荷，然后，旋紧下夹头螺母即可。

 *按要求选择交变负荷循环方式，施加所要求的平均负荷。 
4  启动交变负荷前，一定要设置好各项保护；

5  使用手动、遥控功能键前，一定要检查速度控制旋钮的位置；

6  设备运行时，禁止调电磁铁电感量，否则，将造成设备损坏；

7  控制箱内的各种开关，在通电时不要触及。

                                     浙江大学材料力学实验室
四 主要技术指标

振动频率范围：80~250 Hz；

工作电流：0~5A（一般在4A左右）；

脉宽：小于50%；

匝数：10、20、30、50、60（一般用30）；

电压调整：50—400（一般用120）；

最大平均负荷：(100KN；

最大交变复合（峰值）：50 KN；

最大单项脉冲负荷：(100 KN；

衰减倍数：1、2、5；

负荷精度：(1%（示值满量程20%以上）；

波动度：交变负荷：(0.5%FS (8小时) ，平均负荷 (0.5% FS (8小时)；

工作方式：常规实验：程控加载；

定时存储：60~72000秒；

整机消耗功率：380V, 1000W220V,2000W）；

夹头最大距离：500毫米；

两立柱间距离：420毫米；

外形尺寸：800×600×2300(mm)；

重量：2500 kg。

