Moore 型纯弯疲劳试验机使用操作规程及注意事项

1、 试验机上一对带有轴套的套筒平放于桌面上，将两端带有锥度的试样分别塞入有同样锥度的左右轴套内。在套筒两端各塞入一根拉杆，用螺纹与试样拧成一整体。

2、 套筒放回试验机上并用插销定位，手动通过拉杆头部转动试样，当直观感到转动平稳时，把高速电机的挠性连轴节与拉杆连上，并用螺钉拧紧。

3、 用百分表触头垂直靠在套筒的某一基准点上，空载启动高速电机，观察百分表的跳动量，该跳动量在2～3格内为合适，否则应重新安装试样或更换试样。

4、 根据试样的最小直径dmin，计算出进行某级应力水平试验应加的载荷P（该载荷包括砝码盘、套筒及加力架的重量G）。故实际应加砝码重量P’=P－G（G值由实验室提供），挂上加力架、砝码盘及砝码重量。

5、 托起载荷，启动高速电机，待转动平稳后把载荷迅速无冲击地加上，并将计数器调零。试样断裂后，套筒下沉，触动停止开关自动停机。记下试样断裂后的寿命N。疲劳试验需做数根试样。

6、 注意事项：（1）未装试样前禁止启动试验机，以防挠性连轴节甩出；（2）试验进行中如发现螺杆松动或套筒跳动突然变大，运转出现较大振动噪声，应立即停机重新安装试样（试样已产生较大裂纹除外）。

                                                  材料力学实验室

