NJ-100B(1000N·m)扭转试验机

操作规程

1． 估计试验所需最大扭矩。打开试验机电源，转动量程选择旋钮，选择合适的示力度盘。用示力盘度左侧的微调节链轮调节示力指针指在零位。在夹头上安装合适的钳口或衬套。

2． 先把试样的一头夹紧于度盘下方的被动夹头中，移动主动夹头靠近试样的另一端头部，在操作面板上按下正或反转开关，右旋加荷电位器使主动夹头旋转,当主动夹头钳口正好能套入试样头部时,停止直流电机旋转,加荷电位器左旋回零位,移动主动夹头,套入试样另一端头部，夹紧试样。

3． 需自动绘制T-Φ图时,装好记录笔和记录纸。选择合适的记录速度,把主动夹头的转角度盘调到“零”位。

4． 加载时按下开关的正(或反)按钮,以顺时钟方向缓慢转动调速电位器,使直流电机按要求的速度对试样加载。

5． 试验完毕，立即按下停止开关。破坏性试验移开主动夹头，可立即取下试样；非破坏性试验需经反向卸载后，取下试样，切断电源。

6． 注意事项：加载开始前应检查调速电位器是否指在零位(左旋到底),以防启动加载开关时产生冲击力矩。最大加载电流不应超过10安培。加载开始后不能再更换量程。

材料力学实验室

PAGE  
1

